# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНЗОДАТЧИКА
ТЕРМИНЫ	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Номинальная нагрузка/Наибольший предел измерений (НПИ)	Расчётное значение верхнего предела диапазона измерений датчика
Рабочая нагрузка	Верхний предел нагрузки, при котором показания датчика ещё соответствуют заявленным характеристикам
Перегрузка	Нагрузка, превышающая номинальную
	Предельно допустимая перегрузка	Максимальная перегрузка (в % от номинальной нагрузки), которая не вызывает каких-то существенных погрешностей в работе датчика
	Разрушающая перегрузка	Максимальная перегрузка (в % от номинальной нагрузки), которая не приводит к структурным повреждениям датчика
Номинальная выходная нагрузка	Расчётное значение – выходной сигнал датчика без нагрузки, отнесённый к величине выходного сигнала при номинальной нагрузке. Как правило, выражается в мВ/В, мА или эквивалентной деформации
	Номинальное выходное напряжение	Напряжение на выходе датчика при номинальной нагрузке. Определяется совместно с напряжением возбуждения
	Номинальный выходной ток	Величина тока в цепи (при подключении датчика к нагрузочному сопротивлению) при номинальной нагрузке. Определяется вместе с напряжением возбуждения и сопротивлением нагрузки
	Номинальная нагрузка эквивалентной деформации	Номинальная выходная мощность, преобразуемая в напряжение с датчика (с коэффициентом 2,00).
Чувствительность	Величина изменения выходного сигнала при изменении нагрузки на датчик. Обычно выражается в мВ/В или м/м (микро деформации) на каждый вольт напряжения возбуждения
Калибровочная постоянная	Отношение рабочей нагрузки к номинальной выходной нагрузке
Нелинейность	Максимальное отклонение выходного сигнала от калибровочной кривой роста нагрузки и референсной линии (прямой, соединяющей точку и выходного напряжения при нулевой нагрузке и точку номинальной нагрузки).
Гистерезис	Разница между входным сигналом по калибровочной кривой и сигналом, снятым с датчика после определённого нагрузочного цикла. Гистерезис выражается в процентах от номинальной нагрузки датчика.
Собственная частота	Частота собственных колебаний датчика при отсутствии нагрузки
Диапазон воспроизводимых частот	Диапазон частот, при котором выходной сигнал достаточно хорошо (в пределах допустимой погрешности) воспроизводит по фазе и амплитуде входное циклическое изменение синусоидальной нагрузки
Напряжение питания	Напряжение, подаваемое на входные клеммы датчика
Рекомендуемое напряжение питания	Максимальная величина входного напряжения, при котором датчик соответствует заявленным характеристикам
Предельное напряжение питания	Максимальное напряжение возбуждения, при котором датчик уже не соответствует заявленным характеристикам (но при уменьшении напряжения до рекомендуемого его функции восстанавливаются).
Входное/выходное сопротивление	Входное или выходное сопротивление терминала. Возможность использования определённого типа датчиков ограничивается величиной номинального сопротивления терминала
	Входное сопротивление терминала	Сопротивление между входными и выходными клеммами терминала при отсутствии нагрузки
	Выходное сопротивление терминала	Сопротивление между выходными и входными клеммами терминала при отсутствии нагрузки
Влияние температуры на нулевой баланс	Смещение нулевой точки при изменении температуры окружающей среды. Выражается в изменении «нуля» на 1° C в процентах от номинальной мощности (xx% RO/°C)
Влияние температуры на выходной сигнал	Изменение коэффициента усиления сигнала при воздействии температуры окружающей среды. Выражается величиной изменения нуля (в процентах) на каждый градус Цельсия (xx%/°C)
Скомпенсированный температурный диапазон	Температурный диапазон, при котором влияние температуры на выходной сигнал и нулевой баланс не ухудшает заявленных характеристик датчика
Безопасный температурный диапазон	Температурный диапазон, в котором датчик может не соответствовать заявленной спецификации, но ещё не получает каких-либо фатальных структурных повреждений
Стабильность	Максимальная разница между выходными параметрами, полученными при многократном цикле нагрузки (и неизменных прочих внешних условиях). Как правило, выражается в процентах от средней номинальной нагрузки
Нулевой баланс	Выходной сигнал с датчика без нагрузки. Выражается в мВ/В, мкм/м или в процентах от номинальной нагрузки
Стабильность нуля	Степень устойчивости нулевых показаний датчика при данных условиях
Стабильность	Способность датчика сохранять исходные характеристики в течение длительного времени. Если не указано детально, то под «характеристиками» понимают коэффициент калибровки и нелинейность (полученная при заводской калибровке) – при комнатной температуре они не должны меняться в течение длительного времени. Если этот период выражается количественно, то говорят о «степени стабильности» датчика
Наводки помех	При подключении нескольких датчиков наводка – это паразитный сигнала от одного датчика на выходе других датчиков. Выражается в процентах от номинальной выходной мощности каждого датчика
Рекомендуемый момент затяжки	Усилие затяжки датчика, необходимое для его корректной работы (соответствию выходных характеристик заявленным параметрам)
Резонансная частота	Частота входных механических колебаний, вызывающая максимальный выходной отклик датчика
Количество рабочих циклов	Минимальное число повторных нагрузок датчика (при номинальной мощности или рабочей нагрузке) при которых он продолжает соответствовать заявленным характеристикам
Класс защиты	Устойчивость датчика к влаге и механическому воздействию. Выражается величиной IP в соответствии с требованиями стандарта JIS C 0920
Вес	Указывается в кг или гр. Если для датчика требуется дополнительная оправка, она также включается в общий вес
Материал корпуса	Материал оболочки, контактной пяты и выходных проводов обозначается кодом – согласно требованиям стандарта JIS. При необходимости код также содержит информацию о требуемой обработки контактной поверхности
Кабель	Тип кабеля, необходимого для подключения датчика (через разъем или напрямую к его внутренней цепи). Указывается номинальное поперечное сечение провода, количество проводников, материал изоляции и оболочки, длина и номинальный наружный диаметр, а также вид наконечников.